## Ark1
KRAVSPECIFIKATION |  |  | Dato
- CT skanner, Landssjúkrahúsið, Tórshavn, Færøerne |  |  | 2022-05-04
Udbuddet vedrører køb af 1 high-end CT-skanner til Diagnostisk Center ved Landsjúkrahúsið i Tórshavn.
Pos | Kravtype | Stillede krav | Udbudsgivers | Opfylder
|  |  | Bemærkninger | Ja | Nej
1 |  | Anvendelsesområde og almen information
1.1 | Skal | CT-skannerne skal benyttes i alment radiologisk regi og til understøttelse af diagnostik inden for CT-undersøgelser af thorax, abdomen, urinveje, hjerne, hals og ortopædi hos både børn og voksne, med eller uden metalimplantater. Skanneren skal være velegnet til urologiske, onkologiske og hjerte-kar-relaterede undersøgelser, og skal kunne anvendes på patienter på såvel normal vægt, samt på overvægtige patienter. Udstyret skal være konfigureret mhp. strukturel, spektral og funktionel billeddannelse af ovennævnte organer, herunder perfusions- og angiografi-undersøgelser. Udstyret skal være optimalt konfigureret til reduktion af strålebelastning for alle typer af patienter.
| Skal | Udstyret skal have mulighed for EKG-gating og for at bedømme: centrale og perifere kar, hjerte, coronarkar, perfusionsundersøgelser af især hjernen samt colonundersøgelser og 3D rekonstruktioner som enkelt indgår i arbejdsgangen. Hurtigt fleksibel system, således at færdige rekonstruktioner er tilgængelige ved bedømmelsen også af perfusion og de specifikke informationer fra spectral-skanninger. God filtrering af metal-artefakter og lang lejeflytning er andre eksempler på vigtige bestanddele. Der lægges vægt på, at den tilbudte skanner tilbydes med tilbudsgivers mest avancerede og fuldt dækkende licenser til analyser af nævnte undersøgelser. Tilbudsgiver bedes beskrive tilbudte løsning.
2 |  | Leverancens omfang
2.1 | Skal | 1 stk. komplet og fuldt funktionsdygtig CT-skanner (high-end) inkl. hovedkonsol med Dicom og software i samme version med mulighed for lagring via USB.
2.2 | Skal | Tilbudsgiver skal sikre: Komplet klient-server løsning, med tilbudsgivers mest avancerede billedanalyse- og bearbejdningsmuligheder, der understøtter de kliniske anvendelsesområder (jf. pkt. 1.1) uden forringelse af ordregivers aktuelle klient/server-løsninger (Serverløsningen skal så vidt muligt etableres i vores virtuelle miljø (VM)). Særlige billedanalyseportaler ønskes med licens til minimum 3 samtidige brugere - gerne flere. Beskriv klient-server løsning inklusivt funktionalitet efter evt. opgraderinger.
2.3 | Skal | Funktionalitet der muliggør verificering af patient ID i skannerrum.
2.4 | Skal | Som en del af leverancen skal der leveres 1 stk. kontrastinjektor. Gerne loftmonteret eller med anden gulvpladsbesparende anordning. Prissættelse ønskes for: State-of-the-art kontrastinjektor integreret i skannersoftware, hver med 2 kamre og mulighed for at kunne efterskylle med saltvand samt under injektioner blande væsker fra de to kamre. Injektoren skal kunne betjenes fra alle positioner omkring gantryet og fra betjeningsrummet. Mulighed for samtidig start af skanner og kontrastinjektator med én knap vægtes positivt. Interface mellem skanner og injektor skal have aktiverings- og deaktiveringsfunktion samt overførsel af injektionsdata fra injektor til PACS.
2.5 | Skal | I tilbudet skal forslag på omfang og pris af superbrugeruddannelse ved applikationsspecialist specificeres. Uddannelsen af 2 radiografer, 3 radiologer og 2 teknikere ønskes afholdt på dansk eller eventuelt andet skandinavisk sprog. Der ønskes minimum 3 ugers applikation for radiografer m.fl. af topkvalificeret specialist herunder specifik gennemgang af strålehygiejniske funktioner. Uddannelsen skal tilrættelægges således, at superbrugerne på en sikker måde skal kunne håndtere skanneren og samtidig fungere som undervisere for afdelingens øvrige personale. Materiale til denne interne uddannelse skal leveres af udbyder. Repetitionsuddannelse skal tilbydes ved lejlighed. Der ønskes mulighed for deltagelse i årlige brugermøder uden yderligere betaling samt invitationer til andre relevante CT-superbruger tema-dage. Gennemgang af undersøgelsesmetoder, optimering og postprocessing. Alle grupper med mulighed for follow-up senere ved behov. Radiologer skal have 1 uges oplæring i brugen af spektral CT herunder kliniske applikationer. Undervisningen skal foregå on-site. 1 dags årlig applikationsopfølgning gennem hele skannerens levetid (10 år) på Landssygehuset uden beregning. Applikationsspecialist (tilsvarende) skal sammen med vores personale indlægge og optimere undersøgelsesprotokoller som svarer til vores behov. Protokol og optimering af disse skal i samråd med os opfølges ved behov.
3.1 |  | Funktions- og anvenderkrav
3.1.1 | Skal | CT-skanneren skal fungere til de undersøgelser og den anvendelse som omtales under punkt 1.1 Skannerne skal være optimeret i tilbudsgivers bedste konfigurationsniveau til de specificerede kliniske anvendelsesområder (jf. punkt 1.1) med tilhørende dosisoptimerede protokoller og børneprotokoller. Der lægges vægt på hurtig skanning af stort volumen under hensyntagen til billedkvaliteten. Jo hurtigere og større, desto bedre. Beskriv skancoverage og FOV ved pitch 1 på 1. sekund og for både spektral - og almindelig mode.
3.1.2 | Skal | Røntgenrør og generator skal have stor kapacitet som problemfrit kan udføre de undersøgelser, som er anført under punkt 1.1. Røntgenrørets ydeevne bør være så høj som muligt. Hermed menes højest mulig A ved lav kV - beskriv venligst indstillinger (A og kV) for skannerens lav-kV-protokoller. Jo højere A ved lav kV, jo bedre.
3.1.3 | Skal | CT-skanneren skal fungere sammen med kontrastsprøjte.
3.1.4 | Angiv | Der lægges vægt på mulighed for dosisbesparende funktioner med tilbudsgivers nyeste generation indenfor modelbaseret iterativ rekonstruktion og/eller kunstig intelligens baseret rekonstruktion. Beskriv metode.
3.1.5 | Angiv | Der lægges vægt på en høj temporal opløsning af dynamiske data i større volumener (f.eks. angio thorax/abd. og ved ekg gatede undersøgelser). Jo højere opløsning, desto bedre.
3.1.6 | Angiv | Der lægges vægt på et brugeroplevet logisk og effektivt arbejdsflow (protokolopsætning på betjeningsflade, tidsforbrug), herunder tilgængelighed af analyseredskaber m.v. Tilbudsgiver bedes beskrive, hvorledes dette opnås.
3.1.7 | Angiv | Der lægges særlig vægt på funktionalitet til patientpositionering. Tilbudsgiver bedes beskrive tilbudte løsning. 3D-kamera til patientpositionering vægtes positivt
3.1.8 | Skal | Skanner og klient/server-løsninger skal være forsynet med optimal software med tilbudsgivers mest avancerede og fuldt dækkende licenser til analyse af abdominale, urologiske, neurologiske og muskuloskeletale undersøgelser, herunder avancerede analyser af CT-urografier, -kolografier, karanalyse, inklusiv spektrale CT analyser til nyrestenskarakteristik, gigtsygdomme, knoglemarvsødem, muskuloskeletal og lunge analyser, onkologisk/hæmatologisk diagnostik samt opfølgning og knoglediagnostik. Specificer gerne protokoller anpasset til børn og urolige patienter.
3.1.9 | Angiv | Der lægges vægt på brugeroplevet billedkvalitet. Der ønskes billedmateriale fra relevant referencesite (på universitetshospitalsniveau) i DICOM format, specifikt mhp. cerebrum, abdomen, thorax og HRCT.
3.1.10 | Angiv | Der ønskes billedmateriale baseret på spektrale data, specifikt skal der vises billedmateriale for lavt virtuelt monokromatisk (40/50 keV), virtual non contrast og hvis muligt white papers på true non contrast versus virtual non contrast samt iodine maps, herunder detektionsgrænse for iod i milligram/ml.
3.1.11 | Skal | Skanneren og dens software skal være optimeret, og i tilbudsgivers bedste konfigurationsniveau, til reduktion af metalartefakter/vurdering af forhold omkring protesemateriale, såvel i spektral som i postprocessing.
3.1.12 | Angiv | Der lægges vægt på brugervurderet hurtigt og godt diagnostisk flow, billeddannelse og hurtig postprocessing af data, effektiv billedanalyse og hurtig resultatformidling til henviser. Beskriv venligst hvorledes dette opnås, og hvor AI/kunstig intelligens relevant indgår. Jo hurtigere, desto bedre.
3.1.13 | Angiv | Der lægges vægt på det radiologiske workflow ved spektral CT. Integration til PACS og brugeroplevelsen ved portal/klientserverløsning i forhold til tidsforbruget for radiologen vægtes positivt. Tilbudsgiver bedes beskrive tilbudte løsning.
3.2 |  | Krav til teknisk funktionalitet
3.2.1 | Skal | Skannerne skal have en detektorbredde på minimum 80 mm og minimum 128 reelle kanaler i z-aksen og kunne lave minimum 128 samtidige dataudlæsninger pr. rotation. Detektoren skal have en moderne konstruktion og en størrelse (antal målekanaler/detektorrækker og bredde) som er optimalt tilpasset til de undersøgelser og anvendelse som er anført under Pos 1.1. Specificer gerne protokoller anpasset til børn og urolige patienter.
3.2.2 | Skal | Skan-længde skal være på min. 170 cm inden for samme skan-sekvens og gerne skanlængde på 200 cm. Angiv maksimale skanlængde.
3.2.3 | Skal | Skanninger skal kunne afvikles med en patientvægt på min. 250 kg på lejet.
3.2.4 | Skal | CT-skanneren skal leveres med leverandørens højest mulige interne billede/lagerkapacitet. Beskriv størrelse.
3.2.5 | Skal | CT-skanneren skal kunne anvendes til akutte undersøgelser selv om netværk/RIS/PACS ikke fungerer.
3.2.6 | Skal | Gantry-åbning skal være på minimum 70 cm - gerne større. Der lægges vægt på størst mulig gantry-åbning. Jo større åbning over 70 cm, desto bedre. Tilbudsgiver bedes angive størrelse.
3.2.7 | Angiv | Der lægges vægt på størst muligt Skan Field of View. Jo større, desto bedre. Tilbudsgiver bedes angive dette både uden og med dual-energy/spectral CT.
3.2.8 | Skal | Skannerne skal have en hurtigste rotationstid på 0,28 sekunder. Eller derunder.
3.2.9 | Skal | Præcisionen på lejebevægelserne skal være +/- 1 mm eller bedre i hele det specificerede patientvægtområde.
3.2.10 | Skal | Skanneren skal kunne opsamle lavenergi og høj-energi datasæt simultant (under samme rotation), så der kan laves kontrastundersøgelser med dual-energy/spektral-teknologi.
3.2.11 | Skal | Der skal være mulighed for brugerdefineret at sætte protokollerne op til automatisk at postproccesere og overføre billeder fra betjeningskonsol til PACS og klient/server-løsning.
3.2.12 | Angiv | Mulighed for hurtig og enkel manipulering af den valgte protokol.
3.2.13 | Angiv | Der lægges vægt på hurtigst mulig rekonstruktion af såvel rådata som processerede data. Angiv frames/sekund for henholdsvis filtered back projection og iterativ rekonstruktion ved matrix 512 x 512. Dette ved både standard og spektral CT. Jo hurtigere, desto bedre.
3.2.14 | Skal | Billeddata skal kunne håndteres/exporteres i baggrunden.
3.2.15 | Skal | Hovedkonsoller skal have mulighed for lagring på andet medie, f.eks. USB, samt muligheden for at arkivere på eksternt drev.
3.2.16 | Skal | Mulighed for 4D undersøgelser.
3.2.17 | Skal | Mulighed for intervention - evt. som tilkøb ved et senere tidspunkt.
3.2.18 | Skal | Kontrastinjektorer skal tilkobles/interfaces til CT-skanneren så automatisk start ved bolusindløb mm. kan anvendes, herunder bolustracking.
3.2.19 | Skal | Ved software reinstallation: efter installation og idriftsætning af systemet skal sælger tage en fuld back-up af systemet, der muliggør fuldstændig gendannelse inkl. brugeropsætninger. Ved planlagt vedligehold skal tekniker tage fuld backup af brugeropsætning.
3.2.20 | Skal | Tilbudsgiver skal vedhæfte leveranceplan med angivelse af garanterede seneste tidsfrister for minimum følgende milepæle: Leverings- og montagestart, applikationstræning og ibrugtagningstidspunkt. Leveranceplanen skal være på uge-niveau og tage udgangspunkt i kontraktunderskrivelse som uge 0.
3.2.21 | Angiv | Levering og implementering: Der lægges vægt på, at skanneren kan leveres og ibrugtages i klinisk anvendelse og med fuld kapacitet så hurtigt som muligt. Herved forstås foruden installation mv. at undervisning og protokoloptimering etc. kan ske hurtigst muligt. Det vægtes positivt, at levering kan ske senest ved udgangen af 2022. Tilbudsgiver bedes beskrive, hvorledes levering og implementering af leverancen tænkes gennemført.
3.3 |  | Krav til kvalitet og stålebesparelse
3.3.1 | Skal | Skannerne skal være forsynet med AEC-kontrol (automatisk eksponerings kontrol), samt z-akse og angulær modulation til reduktion af dosis under hensyntagen til at opnå den bedst mulige billedkvalitet til den enkelte patient.
3.3.2 | Skal | Dosismodulation skal være mulig på grundlag af oversigtsskan (absorptionsmodel).
3.3.3 | Skal | Der skal være mulighed for brugerstyret niveauvalg af modelbaseret iterativ rekonstruktion på image- og rådata og andre hard-/softwaremæssige tiltag til reduktion af støj/artefakter.
3.3.4 | Skal | Skanneren skal ved tilbudsafgivelse kunne leveres med mulighed for rekonstruktion i mindst 512 x 512 matrix ved acquisition/rådataplan.
3.3.5 | Skal | Der skal være mulighed for visning (både før og efter skanning) af stråledosis med angivelse af CTDI- og DLP-værdier samt mulighed for overførsel af disse data til RIS/PACS i DICOM-format (Dosisregistrering). Udstyret skal kunne aflevere patient-dosis-rapport (CTDI og DLP) til arkivering og statistik for stråledoser (Patient Radiation Dose Structured Report (P-RDSR)). Skal arbejde sammen med DoseTrack.
3.3.6 | Skal | Alle billedskærme skal have en billedkvalitet og størrelse som er nødvendigt til formålet. Opgiv ydeevne for tilbudte billedskærme.
3.3.7 | Skal | Der skal medfølge relevante QA fantomer til både konstanskontroller og til kontrol af mAs modulering (AEC). Der skal kunne udføres brugerdefinerede konstanskontroller i softwaren med mulighed for hurtigt udtræk af resultater.
3.4 |  | Krav til ergonomi, arbejdsmiljø og hygiejne
3.4.1 | Skal | Patientlejet skal ved behov manuelt kunne trækkes ud af gantryet f. eks. ved strømbrud, akutte situationer etc.
3.4.2 | Skal | Leverandøren skal udforme vejledning som enkelt beskriver procedurer (undtagen patientundersøgelser) som kan være nødvendige for vagtpersonale. F.eks. vejledning ved genstart, opvarmning af røntgenrør, kalibrering m.m. Disse vejledninger skal leveres digitalt til køber og det skal være muligt for køber at redigere indholdet. Udspecificering ønskes.
3.4.3 | Skal | Funktionalitet der muliggør verificering af patient ID i skannerrum. Display med patientdata på begge sider af gantryet vægtes positivt. Scan-consol på skanneren som viser den valgte protokol vægtes ligeledes positivt.
3.4.4 | Angiv | Indbygget EKG-monitorering i lejet vægtes positivt.
3.4.5 | Angiv | Fleksibelt leje foretrækkes - som nemt kan justeres både i sideplan, højde og i skanlængde.
3.4.6 | Skal | Der ønskes dropstativ, holder til diverse drænposer og fodpedal til lejet, som er let at rengøre.
3.4.7 | Angiv | Papirrulleholder på lejet vægtes positivt.
3.4.8 | Angiv | Indbygget vægt i lejet vægtes positivt.
3.4.9 | Skal | Leverancen skal omfatte alt relevant udstyr til hensigtsmæssig placering af patienten på lejet, f.eks. armholdere, hovedholdere i forskellige faconer, puder til speciel placering af arme over hovedet, puder til placering under knæ. Udspecificering ønskes.
3.4.10 | Skal | Der skal medfølge dansk vejledning til rengøringsprocedurer med angivelse af anbefalede rengøringsmidler, herunder skal angives de midler til desinfektion, der kan anvendes.
3.4.11 | Skal | Alle ydre overflader skal kunne tåle overfladerengøring med almindelige rengøringsmidler og periodevis overfladedesinfektion med klor større eller lig med 1100 ppm og ethanol 70-85%.
3.4.12 | Skal | Der skal medfølge et patientkommunikationsanlæg (intercom) med mulighed for indlæggelse af brugerdefinerede instruktioner (autovoice) - gerne på flere sprog og man skal kunne gøre egne indspilninger.
3.5 |  | Krav til bygnings- og installationsmæssige forhold
3.5.1 | Skal | UPS-kraft skal levereres med udstyret. Det skal bemærkes, at vores elforsyning har flere udfald end på fastlandet.
3.5.2 | Skal | Nødvendige installationskrav skal specificeres, herunder forsikring på hovedkniv, varmeafgivelse, støj, blyafskærmning, alarm og sikringssystemer, hulplaner samt kabelkanaler. Komplet installationsguide vedlægges tilbud.
3.5.3 | Skal | Systemet skal for køber fungere problemfrit med Sectra's RIS version 21.1 og Sectra's PACS version 21.1 med IDS7 som klient. RIS og PACS opgradueres kontinuerligt, og således kan tilpasninger være nødvendige fremover. Næste opgraderingsversioner vil være RIS og PACS 24.0/24.2 med IDS7 klient.
3.5.4 | Skal | Systemet skal være Dicom kompatibelt, og der skal forefindes DICOM 3.0 Conformance Statement
3.5.5 | Skal | Sælger skal forpligte sig til at etablere kommunikation med ordregivers nuværende RIS/PACS (se pos. 3.5.3.). Udstyret skal være HL7- og DICOM 3.0- kompatibelt. Conformance Statement skal udleveres på forlangende.
3.5.6 | Skal | Udstyret skal være RIS-styret, således at en booket undersøgelse fra arbejdslisten kan vælges (Worklist).
3.5.7 | Skal | Skannerkonsollen skal være sikret mod virusangreb.
3.5.8 | Skal | CT-skanneren skal kunne håndtere udvidet ISO-latinsk karaktersæt og æ,ø,å samt kunne håndtere færøske bogstaver (ð, á, í, ó, ý) i patientnavn og færøsk P-tal (DDMMYY-xxx).
3.5.9 | Skal | Sproget i brugerfladen (kommandoer, menyer, etc) i betjeningskonsollen skal være på skandinavisk, færøsk eller engelsk.
3.5.10 | Skal | Udstyr skal leveres med dansk tastatur.
3.5.11 | Skal | Elektronisk udgave af brugermanual (engelsk/evt. dansk) skal være tilgængelig fra betjeningskonsol. Papirudgaver af brugermanual skal foreligge minimum på engelsk.
4 |  | Standarder og direktiv
4.1 | Skal | Udstyret skal være CE-mærket.
5 |  | Portal til avanceret billedanalyse
5.1 | Skal | Tilbudt system skal udvise god fleksibilitet og høj produktion hvad angår patientundersøgelser og billedbehandling med rekonstruktioner og diagnostisering. Tilbuddet skal indeholde alternativ portalløsninger, (evt. med fritstående arbejdsstationer) inklusive software, hvor fordele afhængig af ønskede funktioner med respektive alternativ beskrives.
5.2 | Skal | Alle portaler/arbejdsstationer skal fungere problemfrit i forhold til Landssygehusets PACS.
6 |  | Service, serviceaftale og vedligeholdelse
6.1 | Skal | Der skal foreligge forslag til serviceaftale og herunder forslag til Remoteservice.
6.2 | Angiv | Angiv hvorledes Remoteservice fungerer, og hvilke krav dette stiller til kunden.
6.3 | Skal | Der skal angives forslag om mindste alternative forebyggende vedligeholdelses aftale, hvor sygehusets teknikere varetager "First Line Service" samt pris for fuld serviceaftale.
6.4 | Skal | Tilbuddet skal indeholde pris for rør- og detektorforsikring.
6.5 | Skal | Af tilbuddet skal klart angives udstyrets beregnede livslængde.
6.6 | Skal | I tilbuddet skal klart fremgå udskiftningspris for røntgenrør inkl. arbejdsløn.
6.7 | Skal | I tilbuddet skal angives frekvens af forebyggende service/vedligeholdelse.
6.8 | Angiv | Angiv centrallagerets placering og leveringstid for reservedele.
6.9 | Angiv | Beskriv serviceorganisationen som kommer at varetage service og vedligeholdelse.
6.10 | Angiv | Angiv hvad garantien omfatter og garantiperiodens længde.
7 |  | Uddannelsesoptioner
7.1 | Skal | Superbrugerne skal tilbydes en uges ophold på sygehus med tilsvarende CT-skanner. Dette bør ske umiddelbart inden driftstart på vores sygehus. Der ønskes prisforslag og indhold på denne option inkl. rejse og logi.
7.2 | Skal | I tilbudet skal forslag på omfang og pris af lægeuddannelse specificeres. Følgende krav imødeses: En genmemgang for læger på sygehuset ønskes. Derudover en uges ophold på sygehus med aktuelle CT-skanner. Der ønskes prisforslag og indhold på denne option inkl. rejse og logi.
7.3 | Skal | I tilbudet skal forslag på omfang og pris af uddannelse for røntgenteknikere angives. Uddannelsen skal give kundskaber om kvalitetskontrol, fejlsøgning og vedligeholdelsesservice til mindst det niveau som kræves ved samarbejdsaftale. Kursusmateriale, rejse og logi skal indgå.
8 |  | Udstyrsoptioner
8.1 | Skal | Prissættelse ønskes for: Overvågningskameraer (2 stk.) til undersøgelsesrum med tilhørende monitor ved betjeningskonsollen.
8.2 | Skal | Relevante CT fantomer og evt. kalibreringsudstyr skal tilbydes.