**Skriftlige spørgsmål og svar til udbudsmaterialet**

**Skriftlige spørgsmål og svar**

Sjúkrahúsverkið har modtaget nedenstående skriftlige spørgsmål til udbudsmaterialet til CT skanner, sendt den 28/06 2022, og udarbejdet følgende svar på dem:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pos** | **Spørgsmål** | **Svar** | **Svardato** |
| 3.1.9 | Det ønskede billedmateriale, hvordan ønskes det leveret, fremsendt på USB (i så fald hvor mange) eller elektronisk med speciel software til håndtering af større filer til din mailadresse (for efterfølgende sikker download)? | Vi foretrækker elektronisk med sikker download til mailadresse einve@ls.fo  | 07/07-2022 |
| 3.1.10 | Det ønskede billedmateriale, hvordan ønskes det leveret, fremsendt på USB (i så fald hvor mange) eller elektronisk med speciel software til håndtering af større filer til din mailadresse (for efterfølgende sikker download)? | Vi foretrækker elektronisk med sikker download til mailadresse einve@ls.fo  | 07/07-2022 |
| 3.2.16 | Hvilke 4D undersøgelser refereres der til: Perfusion eller Respiratorisk gated undersøgelser? | Her tænker vi på Perfusion | 07/07-2022 |
| 3.5.1 | Den efterspurgte UPS, skal den kunne holde hele gantriet med strøm til færdiggørelse af nuværende patientundersøgelse (f.eks. 10-20 min) eller er det til sikring af allerede optaget patientdata? | Ved strømudfald har vi generatorkraft til normal drift af skanner, men der er et ’shortbreake’ på max. 1 min..Vi ønsker UPS til sikring af data og hurtig genstart efter vores ’shortbreake’ tidsrum | 07/07-2022 |
| 6.10 | Hvilken længde på garantiperioden efterspørges 1 eller 2 år? | 1 år, evt. med option/tilbud på udvidelse til 2 år | 07/07-2022 |
|  |  |  |  |