## Ark1
Nr. | Kravområde | Kravbeskrivelse | Kravtype | Leverandørens svar/løsningsbeskrivelse | Dokumentation/Reference
1.1 | Klinisk anvendelse | Skal kunne udføre klinisk mammografi, screening, tomosyntese og stereotaktisk biopsi | A-krav
1.2 | Klinisk anvendelse | Kontrastmammografi | Option
2.1 | Leveranceomfang | Levering af 1 enhed inkl. stereotaksi | A-krav
2.2 | Leveranceomfang | Tilbehør: stereotaksistole, operatørkonsoller, kompressionsplader, QC-plader, fantomer | A-krav
2.3 | Leveranceomfang | Kontrastinjektorer | Option
3.1 | IT & kommunikation | Integration til RIS/PACS | A-krav
3.2 | IT & kommunikation | Minimum 3 måneders lokal lagring | A-krav
3.3 | IT & kommunikation | Dansk/Færøsk tastatur med æ, ø, å, ð | A-krav
4.1 | Uddannelse | Applikationstræning for radiografer, QA og læger | A-krav
4.2 | Uddannelse | Applikationsspecialist fysisk til stede ved idriftsættelse | A-krav
4.3 | Uddannelse | Opfølgende træning efter 6 måneder | A-krav
4.4 | Uddannelse | Fysikerkursus samt uddannelse af 2 teknikere | A-krav
4.5 | Uddannelse | Brugermøde adgang for to superbrugere i 10 år? | B-krav
5.1 | Lovkrav | Overholdelse af gældende danske regler for strålingsudstyr (Bek. 669 og 671 af 1. juli 2019) | A-krav
5.2 | Lovkrav | Blyafskærmning ≥ 0,5 mm | A-krav
6.1 | Bygning og installation | Indretningsforslag i .DWG og PDF-format | A-krav
6.2 | Bygning og installation | Installations- og planningguide (elforbrug, køling, vægt, støj m.m.) | A-krav
7.1 | Klinisk og teknisk kvalitet | Højest mulig billedkvalitet ved lavest mulig dosis | A-krav
7.2 | Klinisk og teknisk kvalitet | Stereotaktisk biopsi | A-krav
7.3 | Klinisk og teknisk kvalitet | Tomosyntese | A-krav
7.4 | Klinisk og teknisk kvalitet | Option: Dual Energy | B-krav
7.5 | Klinisk og teknisk kvalitet | Automatisk densitetsmåling | A-krav
7.6 | Klinisk og teknisk kvalitet | Understøttelse af forskellige nåle og biopsiløsninger | A-krav
7.7 | Klinisk og teknisk kvalitet | DR-detektor ≥ 23 × 28,5 cm | A-krav
7.8 | Klinisk og teknisk kvalitet | Automatisk eksponeringskontrol, dosisindikatorer | A-krav
7.9 | Klinisk og teknisk kvalitet | Autopositionering til screenings- og kliniske vinkler | A-krav
8.1 | Ergonomi og workflow | Brugervenligt, hygiejnisk og ergonomisk design | A-krav
8.2 | Ergonomi og workflow | Hæve/sænkeborde, og | A-krav
8.3 | Ergonomi og workflow | Fodpedaler samt eksponeringsmuligheder med knap og fodpedal | A-krav
8.4 | Ergonomi og workflow | Touchskærm | B-krav
8.5 | Ergonomi og workflow | Screening: min. 8 undersøgelser/time/enhed uden nedbrud | A-krav
8.6 | Ergonomi og workflow | Hurtig billedvisning, rekonstruktion og kvalitetskontroller | A-krav
9.1 | Service og support | Service- og supportorganisation i Danmark | A-krav
9.2 | Service og support | Eskaleringsprocedure ved servicefejl | A-krav
9.3 | Service og support | Beskrivelse af support- og serviceorganisation inkl. teknikernes kompetencer | A-krav
9.4 | Service og support | Hurtig responstid (telefonsupport og onsite) | A-krav
9.5 | Service og support | Langsigtet serviceteam med uddannede mammografiteknikere | A-krav
9.6 | Service og support | Tilbud på nødvendig serviceaftale skal inkluderes | A-krav
A-krav = Minimumsbetingelser, der skal opfyldes for at tilbuddet kan tages i betragtning.
B-krav = Forhold, der vurderes positivt i vægtningen
Option = Ønskes prissat, men tæller ikke med i den endelige vægtning