Rættingar/ískoyti harumframt skrivligir spurningar og svar til útbjóðingartilfarið

Rættingar/ískoyti til útbjóðingartilfarið

Landssjúkrahúsið hevur fylgjandi rættingar/ískoyti til útbjóðingartilfarið:

Rætting/ískoyti 1:

Der er desværre sneget sig en fejl ind i følgende:

Det samlede udbudsmateriale består af følgende dokumenter:

· Udbudsbetingelser (nærværende dokument), der beskriver den processuelle ramme omkring udbud

o Udbudsbetingelser

o Bilag A – Kravspecifikation

o Bilag B – Tilbudsbesvarelse

o Udkast til rammeaftale

Der skal kun være 2 dokumenter, udbudsbetingelser og Bilag A-Kravspecifikation.

Rætting/ískoyti 2:

Der er en fejl i tidsfristerne i dokumentet:

4. Forventet tidsplan

Offentliggørelse af udbudsmaterialet 31. oktober 2025

Spørgefrist i forbindelse med tilbudsafgivelse 14. oktober november 2025, kl. 12.00

Svarfrist i forbindelse med tilbudsafgivelse 17. oktober november 2025, kl. 12.00

Tilbudsfrist 1. december 2025, kl. 12.00

Forventet tildeling af kontrakt December, 2025

Aftalestart 1. januar 2026

Der skal selvfølgelig stå november og ikke oktober.

Rætting/ískoyti 3:

Punkt 8.2, Hæve/sænkeborde, og

Der skal kun stå: Hæve/sænkeborde

Rætting/ískoyti 4:

Punkt 2.2, Tilbehør: stereotaksistole, operatørkonsoller, kompressionsplader, QC-plader, fantomer

Der skal stå: Tilbehør: stereotaksistol, operatørkonsol, kompressionsplader, QC-plader, fantomer

Skrivligir spurningar og svar

Landssjúkrahúsið hevur móttikið niðanfyristandandi skrivligar spurningar til útbjóðingartilfarið og hesi aftursvar uppá spurningarnar:

| Nr. | Spurningur | Svar | Dagfesting |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Punkt 8.2, Vil ordregiver uddybe dette punkt - skal der være andet end Hæve/sænkeborde inkluderet i løsningen? | Nej, kun hæve/sænke bord til dette punkt. | 10/11 2025 |
| 2 | Skulle der have stået mere i pkt. 8.2: ”Hæve/sænkeborde, og” ? | Nej, kun hæve/sænke bord til dette punkt. | 10/11 2025 |
| 3 | Skal der ydes 1 eller 2 års garanti på udstyret? | 1 års garanti. | 10/11 2025 |
| 4 | Punkt 4.4, Vi beder venligst om, at det ønskede kompetenceniveau specificeres for teknikere – eksempelvis om der er behov for grundlæggende viden til begrænset/first line service, eller fuld uddannelse til at kunne varetage alt servicearbejde selvstændigt. | Der ønskes fuld uddannelse off-site, til 2 af vores teknikere. Disse skal være inklusiv transport og logi. | 13/11 2025 |
| 5 | Kan du uddybe jeres krav til teknikertræning – menes der træning lokalt på eget udstyr med henblik på first line service, eller ønsker I mere avancerede leverandørkurser off-site? | Der ønskes fuld uddannelse off-site, til vores teknikere. | 12/11 2025 |
| 6 | Ønskes der mere end 1 positioneringsstol til stereotaktiske/tomo vejledte biopsiundersøgelser? | Der ønskes ikke mere end 1 positioneringstol. Dvs. levering af kun 1stk. positioneringsstol. | 13/11 2025 |
| 7 | Ønskes der mere end 1 operatørkonsol m/blyskærm? | Der ønskes 1 stk. operatørkonsol | 12/11 2025 |
| 8 | Kravspecifikationens pkt. 9.6 lyder ”Tilbud på nødvendig serviceaftale skal inkluderes”. For at muliggøre kvalitativ og økonomisk sammenligning mellem tilbuddene, ønsker vi at vide hvad der ønskes inkluderet i serviceaftaletilbuddet. Skal tilbuddet indeholde følgende: - Forebyggende vedligehold iht. fabrikantens forskrifter (inkl. teknikertimer, rejseomkostninger, materialer) - Fejlrettende service (teknikertimer brugt i forbindelse med identificering og korrektion af fejl) - Transportudgifter i forbindelse med fejlrettende service - Reservedelsforsikring (og i så fald om rør og detektor ønskes indeholdt eller prissættes separat) - Årlig statuskontrol | Der ønskes tilbud på forskellige niveau af serviceaftale. Der skal minimum prisættes en minimum servicekontrakt med forebyggende vedligehold, inklusiv teknikertimer og rejseudgifter. Inklusiv lovpligtigt statuskontrol. Der ønskes prissat fuld servicekontrakt inkl reservedele, teknikertimer og rejseudgifter. Inklusiv lovpligtigt statuskontrol. Der ønskes prissat reservedelsforsikring på dyre reservedele så som røntgenrør og detektor | 12/11 2025 |
| 9 | Er det korrekt forstået, at transport, logi og diæter ikke skal være inkluderet i pkt. 4.5 ”Brugermøde adgang for to superbrugere i 10 år”, men at der alene refereres til deltagergebyret? | Der ønskes inkluderet fri adgang til brugermøde i 10 år. ekslusiv transport, logi og diæter. | 12/11 2025 |
| 10 | Der findes forskellige typer undersøgelsesstole, som kan anvendes ved stereotaksi/biopsi. Henviser man til en 'standardstol' kun til siddende patienter, eller en mere avanceret stol med integreret mulighed for at lægge patienten ned som på en briks? | Der ønskes en stol med mulighed at lægge patienten ned, som på en briks. | 13/11 2025 |
| 11 | Ønskes der tilligemed en on-site uddannelse for jeres fysikere i udstyrets funktionalitet og anvendelse? | Ja | 13/11 2025 |
| 12 | Er der ønsker om en specifik kontrastinjektor? Eller kan det accepteres, der afsættes et beløb til dette og at i selv vælger efter eget ønske? | Der ønskes en egnet kontrastinjektor, vi har ikke noget specifkt ønske. | 13/11 2025 |
| 13 | Er det korrekt forstået at der ikke skal leveres vacuumbiopsi-udstyr og præparatrøntgen? | ja | 13/11 2025 |
| 14 | Kan ordregiver bekræfte, at der også skal indgå tomosyntesevejledt biopsi, som er det mest benyttede I dag. | Der skal være mulighed for tomosyntese, hvis tosmoyntesevejledt biopsi kræver ekstra udstyr, skal dette prissættes særskilt. | 13/11 2025 |
| 15 | Punkt 7.2 og 7.6, Vi vil gerne høre, om I har mulighed for at dele information om, hvilke biopsiløsninger der anvendes i dag – eksempelvis om der allerede benyttes en specifik løsning til vakuumbiopsi eller core-biopsi? | Der anvendes i dag sterotaktisk biopsi og vacuum biopsi. | 13/11 2025 |
| 16 | Det er ikke beskrevet at systemet skal kunne udføre tomosynteseguidet biopsi. Dette er imidlertid den generelt foretrukne måde at sikre hurtig og akkurat bioptering af læsioner. Imidlertid er det en feature der kan til- eller fravælges, så vi anmoder om at I angiver hvorvidt denne funktion ønskes inkluderet i tilbuddet. | Der skal være mulighed for tomosyntese, hvis tosmoyntesevejledt biopsi kræver ekstra udstyr, skal dette prissættes særskilt. | 13/11 2025 |
| 17 | Er det korrekt forstået, at I alene ønsker option på kontrastforstærket mammografi og ikke kontrastforstærket biopsi? Blot for at sikre at I ikke uforvarende får afskåret jer denne kliniske mulighed. | Der ønskes kontrastforsærket mammografi som option, hvis kontrastforstærket biopsi kræver ekstra udstyr, skal dette prissættes særskilt. | 13/11 2025 |
| 18 | Punkt 6.1 Bygning og installation, Er det muligt at fremsende dwg tegninger over installationsstedet? | Udarbejdning af tegninsgforslag skal medtages i tilbudet, tegninger i dwg tilsendes inden projekteringsfasen. | 13/11 2025 |
| 19 | Kan I fremsende dwg over det rum som udstyret skal installeres, til brug for indretningsforslag, eller skal vi blot levere en planning guide med et generisk installationslayout? | Udarbejdning af tegninsgforslag skal medtages i tilbudet, tegninger i dwg tilsendes inden projekteringsfasen. I skal blot levere en planning guide sammen med tilbudet. | 13/11 2025 |
| 20 | I beder om ”QC-plader og fantomer” i pkt. 2.2. Er det korrekt forstået at I her mener at vi skal inkludere de enheder der skal anvendes til gain-kalibrering og ugentlig/månedlig artefakt-evaluering, og ikke yderligere servicerelaterede QC materialer som alene anvendes af service i relation til service og årlig SIS statuskontrol? | Der skal medfølge alt udstyr, der skal bruges i forbindelse med lovpligtige kvalitetskontroller. | 13/11 2025 |
| 21 | I beder om tomosyntese – er det underforstået, at systemet også skal kunne lave syntetisk 2D (for at kunne undgå den ekstra 2D eksponere og i stedet generere 2D ud fra tomosyntesen for evaluering af symmetri og clustering), eller ønsker I ikke denne feature? | Dette er ikke med i vores kravspecifikation til systemet. Denne option må gerne beskrives i tilbudsmaterialet. | 13/11 2025 |
| 22 | Skal det forstås således at der evalueres kvalitativt på både A- og B-krav, og at sondringen mellem dem alene går på om den givne feature er en obligatorisk del af tilbuddet? | Ja, det er korrekt forstået, at der foretages en kvalitativ evaluering på både A- og B-krav. Forskellen mellem A- og B-krav består alene i, at A-krav er obligatoriske for, at tilbuddet kan anses som konditionsmæssigt, mens B-krav ikke er obligatoriske, men kan bidrage positivt til den kvalitative vurdering. | 13/11 2025 |